| Наименование медицинской организации |
| --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Проведение азопирамовой пробы |
| Утвержден: |  |
| Дата утверждения: |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |

Город, год

Стандарт операционных процедур:

Проведение азопирамовой пробы

- Цель: проведение правильной дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения (далее - ИМН) в целях соблюдения санитарно-гигиенических требований и профилактики возникновения внутрибольничных инфекций в Медицинской организации.

- Область применения: отделения, где в работе используются ИМН многоразового использования, Центральное стерилизационное отделение Медицинской организации.

- Ответственность: средний медицинский персонал Медицинской организации.

- Определение:

Азопирам – набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.

Азопирамовая проба используется для выявления скрытых следов крови, следов ржавчины, моющего средства, окислителей пероксида растительного происхождения и кислот на изделиях медицинского назначения, которые могли остаться на приготовленных к стерилизации медицинских изделий в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки.

- Ресурсы:

- азопирам (набор реагентов);

- мерная колба;

- этиловый спирт 95% – 60-70 мл;

- перекись водорода 3%;

- пипетки для забора готового раствора;

- средства индивидуальной защиты: перчатки, маска, колпак;

- Документирование:

- Журнал регистрации дезинфекции и стерилизации ИМН многоразового использования;

- Журнал регистрации результатов контроля предстерилизационной очистки.

- Основная часть процедуры:

Вымыть и высушить руки согласно правилам гигиены рук Медицинской организации, надеть средства индивидуальной защиты;

Приготовление спиртового раствора:

- Во флакон с анилином солянокислым перенести раствор стабилизатора и перемешать;

- В мерной колбе 100 мл смешать 10 г амидопирина и 60-70 мл 95% этилового спирта, затем смешать все с флаконом со стабилизатором и анилином солянокислым. Тщательно все перемешать и добавить до метки 100 мл 95 % этиловый спирт;

- Готовый раствор «Азопирама РК» должен храниться в плотно закрытом флаконе в темном месте при t=80С не менее 2-х месяцев, а при комнатной температуре не более 1 месяца.

Приготовление рабочего раствора:

- Перед проверкой качества очистки изделий медицинского назначения многоразового использования смешиваются равные количества готового раствора «Азопирама РК» и 3% перекиси водорода (соотношение 1:1);

- Готовый рабочий раствор годен в течении 1-2 часов с момента приготовления.

Проведение контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения:

- Исследованию подвергаются 1 % от общего количества инструментария;

- Готовым раствором обрабатывают исследуемые изделия: протирают тампонами, смоченными реактивом или, наносят несколько капель реактива на исследуемые изделия с помощью пипетки;

- Катетеры и другие полые изделия оценивают путем введения реактива внутрь изделия в течение 0,5 – 1 мин, после чего его сливают на марлевую салфетку. Количество реактива, вносимого внутрь изделия, зависит от величины изделия.

Результат проведения контроля качества предстерилизационной очистки:

- Не позднее чем через 1 минуту оценивается результат: если появляется фиолетовое, переходящее в розово-сиреневое окрашивание, то это говорит о присутствии следов крови или других загрязнений;

- Буроватое окрашивание говорит о наличии на исследуемых предметах – ржавчины и хлорсодержащих окислителей;

- Окрашивание, наступившее позже, чем через 1 минуту после обработки исследуемых предметов, не учитывается.

Проведение исследования качества реактива:

- 2-3 капли готового рабочего раствора наносят на кровяное пятно;

- Не позднее 1 минуты появляется фиолетовое окрашивание, переходящее затем в сиреневый цвет, реактив пригоден к употреблению. Если окрашивание в течение 1 минуты не появляется, реактивом пользоваться запрещено!

- Примечания:

- Для предохранения азопирама от неспецифического окисления кислородом воздуха в его состав входит стабилизатор, в присутствии которого может появляться слабое зеленоватое окрашивание, не мешающее определению загрязнений;

- Умеренное пожелтение готового спиртового раствора в процессе хранения без выпадения осадка не ухудшает его рабочие качества;

- Анилин солянокислый при длительном хранении может приобретать зеленый или розовый цвет, что не ухудшает рабочих качеств набора;

- Приготовление растворов «Азопирама РК» и рабочих растворов реактива производится на лабораторном столе в хорошо вентилируемом помещении, следует избегать пыления реактивов. Реактивы, входящие в состав набора «Азопирам РК» и готовые растворы «Азопирама РК» должны храниться в плотно закрывающихся емкостях отдельно от пищевых продуктов, лекарственных средств, дезинфицирующих средств, крепких кислот и щелочей.

- Ссылки:

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года №676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года), Приложение 1. Глава 3: Управление безопасностью. Параграф 1: Инфекционный контроль. 31. Процедуры по инфекционному контролю; 32. Дезинфекция, стерилизация и прачечная;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации»;

- Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Приложение А: показания к использованию перчаток в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2011 г;

- The Global Patient Safety Challenge – clean care is safer care. Information sheet 6: Glove use. World Health Organization, 2006;

- Инструкция по приготовлению и применению азопирама.

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |