| Наименование медицинской организации |
| --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Использование кювеза и аппарата ИВЛ в условиях санитарной авиации недоношенным детям и новорожденным с малым весом |
| Утвержден: |  |
| Дата утверждения: |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |

Город, год

Стандарт операционных процедур:

Использование кювеза и аппарата ИВЛ в условиях санитарной авиации недоношенным детям и новорожденным с малым весом

  - Цель: Оказание помощи недоношенным детям и новорожденным с малым весом, правильная эксплуатация транспортного кувеза и аппарата ИВЛ в условиях организации скорой медицинской помощи (далее - ОСМП).

  - Область применения: Недоношенные дети и дети, родившиеся в срок, но с массой тела 1000-3000 г.

  - Ответственность:

- Выполнение инструкций по эксплуатации кувеза и аппарата ИВЛ обязательно для всех медицинских работников, привлекаемых консультантов;

- За техническое состояние кувеза и аппарата ИВЛ отвечает инженер по обслуживанию медицинского оборудования;

- За ежедневный контроль состояния кувеза и аппарата ИВЛ, его работоспособность, 100% заряженность аккумуляторов отвечает фельдшер по укомплектованию медицинских ящиков.

  - Определения:

Кувез (транспортный инкубатор) - приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в который помещают недоношенного или заболевшего новорожденного.

Аппарат ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции лёгких) - это медицинское оборудование, которое предназначено для принудительной подачи газовой смеси (кислород и/или сжатый осушенный воздух) в лёгкие с целью насыщения крови кислородом и удаления из лёгких углекислого газа.

  - Ресурсы:

- Кувез (транспортный инкубатор);

- Аппарат ИВЛ.

  - Документирование: Чек-лист «Комплектация медицинского оборудования МБСА».

  - Основная часть процедуры:

7.1. Работа с кувезом:

- Проверка работоспособности кувеза (по чек-листу):

- Включить шнур питания в сеть.

- Включить кнопку питания кувеза.

- Убедиться, что работают индикаторы (заряд батареи 100%, температура в кувезе, температура нормы, температура пациента, показатель пульса и сатурации, показатель кислорода в кувезе и др.).

- Разбор и сбор частей кувеза:

- Снятие и крепление инкубатора к аккумулятору.

- Снятие и прикрепление аккумулятора с инкубатором к носилкам.

- Проверка комплектации:

- Инкубатор с алюминиевым стендом – 1 шт.

- Встроенный SpO2 монитор с аварийным сигналом – 1 шт.

- Встроенный оксиметр с аварийным сигналом – 1 шт.

- Инфузионная стойка – 1 шт.

- Многоразовый датчик температуры кожи – 1шт.

- Противопролежневый амортизирующий матрац –1 шт.

- Фиксирующий ремень для новорожденного – 3 шт.

- Кабель пульсоксиметра – 1 шт.

- Датчики пульсоксиметра – 5 шт.

- Датчик кислорода – 1 шт.

- Кислородный баллон – 1 шт.

- Баллон со сжатым воздухом – 1 шт.

- Кабель для подключения к внешнему источнику питания –1 шт.

  - Использование кувеза при транспортировке пациента:

  - Перед тем как поместить пациента в кувез, необходимо убедиться, что кувез работоспособен;

  - Включить кувез, установить внутреннюю температуру на 37,0 градусов по Цельсию и дождаться аналогичных показателей на индикаторе температуры внутри кувеза;

  - После установки температуры, поместить новорожденного в кувез;

  - Установить на новорожденного датчик температуры и пульсоксиметра;

  - Контроль за показателями пациента (температура тела, сатурация, пульс) и показателями кувеза (температура внутри кувеза и % заряда батарей).

  - Работа с аппаратом ИВЛ:

- Проверка работоспособности аппарата ИВЛ (по чек-листу):

- Включить шнур питания в сеть.

- Подключить баллоны с кислородом и сжатым воздухом.

- Подключить контур, фильтр и искусственное лёгкое.

- Включить кнопку питания (режимы ИВЛ).

- Убедиться, что работают данные индикаторов при всех режимах ИВЛ.

При необходимости использования аппарата ИВЛ при транспортировке пациента, действовать согласно инструкции по эксплуатации аппарата ИВЛ.

- Примечание: Основной блок кувеза снабжен батареей обеспечивающей 15 минут работы кувеза, а аккумулятор – от 45 минут до 2 часов (в зависимости от внешних условий), поэтому нельзя использовать кувез в авиатранспорте, не имеющем сетевого питания 220 Вт.

- Ссылки:

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 июля 2017 года № 450 «Об утверждении Правил оказания скорой медицинской помощи в Республике Казахстан» (с изменениями от 08.01.2018 г.);

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2017 года № 933 «Об утверждении Правил предоставления медицинской помощи в форме санитарной авиации»;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.03.2017 г.);

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года №676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года), Приложение 3. Глава 4: Лечение и уход за пациентом. Параграф 3.  Лечение и уход за пациентом;

- Инструкция по эксплуатации транспортного инкубатора (например, Atom Transcapsule V–808);

- Инструкция по эксплуатации аппарата ИВЛ (например, портативный аппарат искусственной вентиляции легких для детей и новорожденных Sirio Baby 200 SIARE).

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |