| Наименование медицинской организации |
| --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |
| Название документа: | Правила упаковки медицинских изделий в ЦСО |
| Утвержден: |  |
| Дата утверждения: |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |

Город, год

Правила упаковки медицинских изделий в ЦСО

- Цель: Предупреждение распространения внутрибольничных инфекций при стерилизации медицинских изделий в Больнице.

- Область применения: Центральное стерилизационное отделение (ЦСО) Больницы.

- Ответственность: сотрудники ЦСО.

- Определение:

Упаковка и стерилизация осуществляется крепированной упаковочной бумагой, комбинированными (ламинат+бумага) рулонами, а также в стерилизационных коробках с фильтрами (эскулапы, биксы).

Упаковочная бумага представлена листами из гладкой крепированной бумаги, предназначенной для упаковки комплектов инструментов, крупных медицинских изделий и белья, обладает водоотталкивающими свойствами, высокой проточностью при стерилизации паровым методом.

Вид и размер стерилизационных упаковок выбирают с учетом особенностей изделий (материал, размер, форма) стерильного хранения в течение 28 суток.

Комбинированный рулон полиэстер/полипропиленовый ламинат (прозрачная сторона) соединен термошвом с высокопрочной бумагой (непрозрачная сторона). Прозрачная сторона позволяет легко идентифицировать стерилизуемые изделия. Материалы, из которых изготовлены комбинированные упаковки, запечатывают термосварочным методом, сроком сохранения стерильности 1 год.

Коробки стерилизационные с фильтрами (биксы, эскулапы) предназначены для размещения медицинских инструментов и текстиля. Состоят  из корпуса с замками, предотвращают самопроизвольное открывание замка, крышки    с   ручкой. Фильтры	обеспечивают возможность проведения стерилизации в паровых автоклавах. Фильтры необходимо менять по прилагаемой инструкции с записью в журнале (журнал учета замены фильтров).

- Ресурсы/оснащение:

- упаковочный материал;

- индикаторы стерилизации;

- раствор  азапирамовой пробы;

- раствор  фенолфталеиновой пробы;

- одноразовые шприцы;

- антисептическое мыло и кожный антисептик для обработки рук;

- нестерильные перчатки, маска, колпак;

- КБСУ для медицинских отходов класса «Б».

- Документирование:

- Требования медицинских изделий с отделений.

- Журнал учета замены фильтров.

- Основная часть процедуры:

- Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК;

- Надеть перчатки, обработать спиртом;

- Подвергнутые предстерилизационной очистке чистые сухие изделия медицинского назначения, выстиранное и высушенное бельё  упаковать  и  уложить в соответствующий упаковочный материал, коробки;

- После мойки и сушки инструменты подвергаются исследованию по качеству предстерилизационной очистки азопирамовой пробой, для обнаружения скрытых следов крови и фенолфталеиновой пробы для обнаружения моющих средств;

- При обертывании изделий в крепированную листовую упаковочную бумагу используют два слоя бумаги: завернуть изделия отдельно в каждый слой и фиксировать упаковку самоклеящейся лентой с индикатором; после стерилизации оценивается визуальное различимое изменение цвета химического индикатора (изменение бледно-желтого цвета на коричневый или более темный). Повышенная прочность на разрыв и проколы позволяет использовать нетканые материалы для упаковки тяжелых наборов инструментов, изделий с острыми кромками. В этой связи нетканные материалы могут применятся совместно с крепированнай бумагой. Упаковку и укладку медицинских хирургических инструментов формируют в различные наборы, крупные операционные наборы, содержащие до 200 инструментов и весом до 10 кг; сложенные в стопки простыни, халаты, полотенца упаковывают по размерам: средние до 30 изделий, малые до 5, индивидуальные упаковки от 1 до 3 изделий;

- При использовании комбинированных рулонных материалов, из них с помощью режущих устройств нарезать отрезки необходимой длины, одну сторону которых запечатывать термосварочным методом. Во избежание разрыва швов пакета в процессе стерилизации пакет не следуют заполнять более чем ¾ объема;

- Закладка в стерилизуемые коробки (биксы, эскулапы):

- для эффективной стерилизации загрузку проводить по весу или количеству изделий в зависимости от объема;

- вид укладки - выстелить биксы изнутри пеленкой (дополнительный барьер для проникновения микроорганизмов);

- уложить материалы или изделия – вертикально, рыхло, послойно, чтобы кисти рук свободно проходили между упаковками. Рыхлая упаковка обеспечивает проникновение пара при стерилизации, вертикальная и послойная позволяет найти нужное, не нарушая порядок;

- положить индикаторы стерилизации в зависимости от температурного режима от трех до пяти штук в зависимости от объема коробок (3-9 л. – 3 шт. индикатора, 12-18 л. – 5 шт. индикатора). После стерилизации оценивается визуально различимое изменение цвета химического индикатора (изменение красно-оранжевого цвета на темно-фиолетовый или более темный), что свидетельствует о факте проведения стерилизации соответствующим методом и позволяет отличить подвергнутые стерилизации изделия от нестерилизованных;

- Все виды упаковок, коробок с изделиями промаркировать с указанием названия отделения (кабинета), даты стерилизации и срока хранения, вида стерилизованного материала.

- Правила загрузки стерилизационной камеры:

- Не допускать соприкосновения упаковок со стенками и дверьми стерилизатора;

- Корзины, сетки, коробки с упакованными наборами изделий не следует ставить друг на друга.

- После завершения упаковки медицинских изделий и загрузки в стерилизационную камеру снять маску и колпак и утилизировать в емкость для сбора медицинских отходов класса «Б»;

- Снять перчатки и утилизировать в КБСУ для отходов класса «Б»;

- Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК.

- Ссылки:

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;

- Приказ Председателя Комитета государственного санитарно- эпидемиологического надзора МЗ РК от 23.04.2013г. № 111 «Методические рекомендации по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года № 676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнением от 5 июня 2018), Приложение 2, Глава 3: Управление безопасностью, Стандарт 31. Процедуры по инфекционному контролю; стандарт 32. Дезинфекция, стерилизация и прачечная; стандарт 33. Медицинские отходы;

- Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Приложение А: показания к использованию перчаток в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2011 г;

- The Global Patient Safety Challenge – clean care is safer care. Information sheet 6: Glove use. World Health Organization, 2006;

- «Правила гигиены рук» Больницы.

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |